УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ,

заместитель генерального

директора ФГУП «ВНИИФТРИ»

________________М.В. Балаханов

« _____ » _______________2009 г.

Измеритель параметров

электрического и магнитного полей

трехкомпонентный

BE– метр-АТ-003

Методика поверки

БВЕК. 431440.08 МП

Москва, 2009 г.

Настоящая методика распространяется на измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003 (далее - измеритель) и устанавливает методы и средства его первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал - один год.

1. Операции поверки

  - При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции.

| Наименование операций поверки | Номер пункта методики поверки | Проведение операций при |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 5.1 | + | + |
| Опробование | 5.2 | + | + |
| Определение относительной погрешности измерения электрического поля | 5.3 | + | + |
| Определение относительной погрешности измерения магнитного поля | 5.3 | + | + |

2. Средства поверки

2.1. При проведении поверки используются перечисленные ниже средства поверки.

| Наименование средства поверки | Метрологические и основные технические характеристики |
| --- | --- |
| Рабочий эталон единицы напряженности электрического поля РЭНЭП-05Г/30М | Диапазон частот от 0,5 Гц до 4х106 Гц; погрешность ± 5% |
| Рабочий эталон единицы напряженности магнитного поля РЭНМП-05Г/10М | Диапазон частот от 0,5 Гц до 1х107 Гц; погрешность ±3 % |

2.2. При проведении поверки разрешается применять другие средства поверки, метрологические характеристики которых, соответствуют перечисленным в п.2.1.

3. Требования безопасности и требования к квалификации поверителей

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены меры безопасности, указанные в соответствующих разделах руководства по эксплуатации  на измеритель  и инструкциях по эксплуатации РЭНЭП-05Г/30М и РЭНМП-05Г/10М.

3.2. К поверке допускаются лица, имеющие квалификацию поверителя в соответствии с                     ПР 50.2.012-94 «ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ» и изучившие данную «Методику поверки».

4. Условия поверки и подготовка к ней.

4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

• температура окружающего воздуха, °С             20  5

• относительная влажность воздуха, %                30 ... 80

• атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст)            84…106 (630…795)

• напряжение сети питания, В                               220

• частота сети питания, Гц                                       50

4.2. Допускается проведение контроля параметров и характеристик измерителей (кроме особых оговоренных в ТУ, в том числе основных погрешностей) в условиях, реально существующих в цехе, лаборатории и отличающихся от нормальных, если они не выходят за пределы рабочих условий применения, установленных ТУ на средства измерений, применяемые при контроле.

4.3. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе 5 руководства по эксплуатации  на BE– метр-АТ-003 и в аналогичных разделах инструкций по эксплуатации РЭНЭП-05Г/30М и РЭНМП-05Г/10М.

5. Проведение поверки.

5.1. Внешний осмотр.

5.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствии измерителя следующим требованиям:

• комплектность согласно руководству по эксплуатации;

• сохранность пломб;

• отсутствие видимых механических повреждений на составных частях измерителя;

• прочность крепления органов управления, плавность их действия, четкость фиксации переключателей;

• чистота разъемов и клемм;

• состояние лакокрасочных и гальванических покрытий, четкость маркировок;

• отсутствие отсоединившихся или слабо закрепленных внутренних элементов (определяется на слух при легком встряхивании функциональных узлов измерителя).

5.1.2. Результаты внешнего осмотра измерителя считаются положительными, если выполнены требования, перечисленные в п.5.1.1.

5.2. Опробование.

5.2.1. Опробование измерителя проводится по п.3.2. руководства по эксплуатации на «ВЕ-метр-АТ-003».

5.2.2. Результаты опробования считаются положительными, если отсутствуют отклонения в работе измерителя при выполнении п.5.2.1.

5.3. Определение относительной погрешности измерения.

5.3.1. Определение относительной погрешности измерения производится методом прямого измерения среднеквадратического значения напряженности эталонного электрического поля, воспроизводимого РЭНЭП-05Г/30М, при синусоидальной зависимости от времени и среднеквадратического значения напряженности магнитного поля, создаваемого РЭНМП-05Г/10М, при синусоидальной зависимости от времени.

5.3.2. Измерения проводят при следующих значениях частоты и напряженности электрического и магнитного полей:

| Режим работы измерителя | Частота, кГц | Напряженность электрического поля, В/м | Напряженность магнитного поля, мА/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Поддиапазон 1 | 0,005; 0,020; 0,1; 1,0; 2,0 | 100 | 1000 |
|  | 0,1 | 5; 25; 100; 250; 1000 | 50; 100;300; 1000; 4000; |
| Поддиапазон 2 | 2; 5; 20; 50;100; 200; 400 | 10 | 100 |
|  | 20 | 0,5; 2,5; 10; 40 | 5; 10; 25; 100; 200 |
| Поддиапазон 3 | 0,05 | 5; 25; 100; 250; 1000 | 50; 100; 300; 1000; 4000; 8000 |

5.3.3. Электрическое поле.

5.3.3.1. Антенну поверяемого измерителя установить в центре рабочей зоны РЭНЭП-05Г/30М.

5.3.3.2. Измерить с помощью  измерителя установленное в РЭНЭП-05Г/30М  значение напряженности электрического поля ЕИЗМ .

Измерения выполнить для каждого значения частоты и напряженности электрического поля, указанных п.5.3.2.

5.3.3.3. Вычислить в процентах относительную погрешность результата измерений напряженности электрического поля по формуле:

,

где  - измеренное значение напряженности электрического поля (показания измерителя), ;

- значение напряженности поля, установленное в РЭНЭП-05Г/30М, ;

- поправочный коэффициент на частоте измерения, приведенный в формуляре (табл.2,3)

5.3.3.4. Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешности не выходят за пределы ± 15 %.

5.3.4. Магнитное поле.

5.3.4.1. Антенну поверяемого измерителя установить в центре рабочей зоны

РЭНМП-05Г/10М.

5.3.4.2. Измерить с помощью  измерителя установленное в РЭНМП05Г/10М значение напряженности магнитного поля НИЗМ .

Измерения выполнить для каждого значения частоты и напряженности магнитного поля, указанных п.5.3.2.

5.3.4.3. Вычислить в процентах относительную погрешность результата измерений напряженности магнитного поля по формуле:

,

где  - измеренное значение напряженности магнитного поля (показания измерителя),;

- значение напряженности поля, установленное в  РЭНМП05Г/10М, .

- поправочный коэффициент на частоте измерения, приведенный в формуляре (табл.4,5).

5.3.4.4. Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешности не выходят за пределы ± 15 %.

6. Оформление результатов поверки.

6.1. На измеритель признанный годным, выдают свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94.

6.2. При отрицательном результате поверки, поверяемый измеритель не допускается к дальнейшему применению и на него выдается извещение о непригодности к применению в соответствии с ПР 50.2.006-94 с указанием причин непригодности.

Начальник НИО-2 ФГУП ВНИИФТРИ  В.А. Тищенко

Технический директор ООО «НТМ-Защита» Г.В. Федорович