Федеральное государственное унитарное предприятие

Всероссийский научно-исследовательский институт

метрологии им. Д.И. Менделеева

(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии РФ

Утверждаю

Директор ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

______________________ Н.И. Ханов

« 17 »   января   2008 г.

### РЕКОМЕНДАЦИя

Государственная система обеспечения единства измерений

### АНАЛИЗАТОРЫ паров этанола
в выдыхаемом воздухе.
Методика поверки

### МИ 2835–2008

Санкт-Петербург

2008

предисловие

1   Разработана Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ростехрегулирования)

исполнители: Конопелько Л.А., д.т.н.; Кустиков Ю.А., к.т.н.; Фатина О.В.

2   Утверждена ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»			17 января 2008 г.

3   зарегистрирована ФГУП ВНИИМС					30 января 2008 г.

4   ВЗАМЕН МИ 2835–2003

Настоящая рекомендация не может быть полностью или частично воспроизведена,      тиражирована и (или) распространена без разрешения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».

Содержание

1   Операции поверки	1

2   Средства поверки	2

3   Требования безопасности	3

4   Условия поверки	3

5   Подготовка к поверке	3

6   Проведение поверки	5

7   Обработка результатов измерений	8

8   Оформление результатов поверки	9

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Основные требования к техническим и метрологическим
характеристикам анализаторов	10

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Перечень и метрологические характеристики поверочных газовых смесей
и водных растворов этанола, применяемых при поверке	11

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Форма протокола поверки	12

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Форма оборотной стороны свидетельства о поверке	13

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Нормативные ссылки	14

Т 88.5

рекомендация

| ### Государственная система обеспечения единства измерений ### Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. ### Методика поверки | МИ 2835–2008 |
| --- | --- |

Настоящая рекомендация распространяется на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе (далее – анализаторы), предназначенные для измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, в том числе применяемые органами надзора и контроля за безопасностью дорожного движения при освидетельствовании водителей (Федеральный закон № 210-ФЗ от 24.07.2007 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»), и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Настоящая рекомендация распространяется на типы анализаторов, утвержденные и внесенные в Государственный реестр средств измерений РФ с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в приложении А.

Рекомендация предусматривает два метода проведения поверки анализаторов:

1 метод: с помощью генераторов газовых смесей паров этанола в воздухе;

2 метод: с помощью поверочных газовых смесей в баллонах под давлением.

П р и м е ч а н и е – Метод поверки с помощью поверочных газовых смесей в баллонах под давлением может применяться, если в руководстве по эксплуатации анализатора предусмотрен режим работы анализатора с использованием газовых смесей состава С2Н5ОН/N2 в баллонах под давлением.

Межповерочный интервал для конкретных типов анализаторов указан в свидетельстве об утверждении типа и описании типа анализаторов.

# 1   Операции поверки

1.1   При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | 6.1 |
| Опробование | 6.2 |
| Определение метрологических характеристик | 6.3 |

1.2   Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, дальнейшую поверку прекращают.

# 2   Средства поверки

2.1   При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

| Номер пункта методики поверки | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические характеристики (МХ) и основные технические характеристики средства поверки |
| --- | --- |
| 6.3.2 | Устройство Toxitest – рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ 8.578 (№ 23699-02 по Госреестру СИ РФ) в комплекте с ГСО состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789-2006) (МХ приведены в таблице Б.1 приложения Б). Пределы допускаемой относительной погрешности:  5 %. |
|  | Ротаметр РМ-1 ГУЗ по ГОСТ 13045. Верхний предел измерений: 1,0 м3/ч. |
|  | Воздух в баллоне под давлением по ТУ 6-21-5-82. |
|  | Вентиль точной регулировки по ТУ 5Л4.463.003-02. |
| 6.3.3 | Генератор спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА-02 (далее – генератор ГСВС-МЕТА-02) – рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ 8.578 (№ 28513-05 по Госреестру СИ РФ) в комплекте с ГСО состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789-2006) (МХ приведены в таблице Б.1 приложения Б). Пределы допускаемой относительной погрешности:  5 %. |
| 6.3.4 | ГСО-ПГС 1-го разряда состава С2Н5ОН/N2 в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92 (ГСО 8364-2003, ГСО 8366-2003) (МХ приведены в таблице Б.1 приложения Б). Пределы допускаемой относительной погрешности:  2 %. |
|  | Ротаметр РМ-1 ГУЗ по ГОСТ 13045. Верхний предел измерений: 1,0 м3/ч. |
|  | Вентиль точной регулировки по ТУ 5Л4.463.003-02. |
| 6 | Барометр-анероид М-67 по ТУ 2504-1797-75. Цена деления: 1 мм рт. ст. |
|  | Психрометр аспирационный М-34-М по ГРПИ 405132.001 ТУ. Диапазон измерений от 10 % до 100 %. |
|  | Термометр лабораторный ТЛ4 по ГОСТ 28498. Диапазон измерений от 0 С до 50 С. Цена деления: 0,1 С. |
| 6.3 | Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 6х1,5 мм по ТУ 64-2-286-79. |
| П р и м е ч а н и я 1 При проведении поверки применяют средства в соответствии с выбранным методом поверки и типом основного средства поверки (6.3.2, 6.3.3, 6.3.4). 2 Отношение предела допускаемой основной погрешности поверяемого анализатора к предельной погрешности, с которой установлено содержание этанола в поверочной газовой смеси, составляет не менее 2. |  |

2.2   Допускается применение других средств поверки, тип которых утвержден и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ, метрологические характеристики и статус которых соответствует требованиям ГОСТ 8.578, МИ 2590, ТУ 6-16-2956-92, настоящей рекомендации и не хуже указанных в таблице 2.

2.3   Все средства измерений, применяемые при поверке, имеют действующие свидетельства о поверке, ГСО состава водных растворов этанола и ГСО-ПГС в баллонах под давлением – действующие паспорта.

# 3   Требования безопасности

При проведении поверки соблюдают следующие требования безопасности:

3.1   Помещение, в котором проводят поверку, оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

3.2   Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.005.

3.3   При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением соблюдают «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные Госгортехнадзором.

# 4   Условия поверки

4.1   При проведении поверки соблюдают следующие условия:

–   диапазон температуры окружающего воздуха, оС:

а)   при применении устройства Toxitest:	от 20 до 25,

б)   при применении генератора ГСВС-МЕТА-02 или

ГСО-ПГС в баллонах под давлением:	от 15 до 25;

–   диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %:	 от 30 до 80;

–   диапазон атмосферного давления, кПа: 	от 90,6 до 104,8;

–   массовая концентрация этанола в окружающем воздухе, мг/м3: 	не более 10.

Примечание- при проведении поверки с помощью генераторов других типов диапазон температуры окружающего воздуха должен соответствовать условиям эксплуатации генератора, указанным в его РЭ, и находиться в пределах от 15 оС  до 25 оС

4.2   При применении ГСО состава водных растворов этанола соблюдают следующие условия:

–   бутыль с раствором вскрывается непосредственно перед использованием;

–   раствор используется для однократной заливки в генератор;

–   раствор подлежит замене при превышении максимального количества поверяемых анализаторов (6.3.2.4, 6.3.3.4) или при нахождении в генераторе более 6 часов;

–   после использования раствор хранению и повторному использованию не подлежит.

# 5   Подготовка к поверке

перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

–   подготавливают анализатор к работе в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (далее – РЭ), в том числе при необходимости переводят в режим поверки и/или в режим поверки с помощью ГСО-ПГС в баллонах под давлением;

–   подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации;

–   проверяют наличие паспортов и сроков годности ГСО состава водных растворов этанола и ГСО-ПГС в баллонах под давлением;

–   проверяют наличие и целостность защитных этикеток на бутылях с ГСО состава водных растворов этанола;

–   баллоны с газовыми смесями выдерживают в помещении, в котором проводят поверку, не менее 24 ч, поверяемый анализатор – не менее 2 ч.

П р и м е ч а н и е – Интервал времени должен быть увеличен при наличии соответствующих требований в руководстве по эксплуатации поверяемого анализатора.

# 6   Проведение поверки

6.1   Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие анализатора следующим требованиям:

–   отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность;

–   исправность органов управления;

–   маркировка, соответствующая требованиям РЭ;

–   четкость надписей на панелях.

Результаты внешнего осмотра считают положительными, если анализатор соответствует перечисленным требованиям.

6.2   Опробование

Проверку общего функционирования анализатора проводят в процессе тестирования согласно РЭ.

Результаты опробования считают положительными, если все технические тесты анализатора завершены успешно.

6.3   Определение метрологических характеристик

6.3.1   Определение основной погрешности анализатора проводят в трех (четырех) точках диапазона измерений (далее – точки поверки) путем поочередной подачи на анализатор поверочных газовых смесей (ПГС) и регистрации показаний анализатора.

Для поверки конкретного типа анализатора используют следующие ПГС (таблица Б.1 приложения Б):

а)   ПГС №№ 1-2-3 для анализаторов с верхним пределом измерений от 950 до 1200 мг/м3;

б)   ПГС №№ 1-2-4 для анализаторов с верхним пределом измерений от 1200 до 1400 мг/м3;

в)   ПГС №№ 1-2-5 для анализаторов с верхним пределом измерений от 1400 до 1600 мг/м3;

г)   ПГС №№ 1-2-4-6 для анализаторов с верхним пределом измерений от 1600 до 2000 мг/м3.

В каждой точке поверки анализатора выполняют три цикла измерений путем последовательной подачи ПГС на вход анализатора и регистрации показаний анализатора.

При проведении поверки с помощью генераторов, не указанных в настоящей рекомендации (6.3.2, 6.3.3), сборку газовой системы для подачи ПГС на анализатор и приготовление ПГС выполняют в соответствии с РЭ генератора. Максимальное количество анализаторов, поверяемых без замены водного раствора этанола, указано в РЭ и описании типа генератора.

6.3.2   Определение метрологических характеристик анализатора с помощью генератора газовых смесей паров этанола в воздухе – устройства Toxitest

6.3.2.1   Собирают газовую систему, схема которой изображена на рисунке 1.

Устройство Toxitest располагают так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи и вблизи отсутствовали источники охлаждения или нагрева. Длина соединительной трубки на выходном штуцере устройства Toxitest: не более 5 см. Необходимо убедиться в отсутствии влаги и конденсата на внутренней поверхности устройства Toxitest, соединительных трубок и мундштуков. При наличии влаги или конденсата просушить все элементы устройства Toxitest.

6.3.2.2   В соответствии с РЭ устройства Toxitest приготавливают ПГС № 1, используя соответствующий ГСО состава водного раствора этанола (таблица Б.1 приложения Б).

Через 60 мин после включения устройства Toxitest необходимо убедиться, что показания контрольного термометра соответствуют заданному диапазону значений (34,0  0,2) С, горит индикатор готовности и вращается перемешиватель раствора.

1 – баллон с воздухом; 2 – вентиль; 3 – ротаметр; 4 – устройство Toxitest; 
5 – мундштук квадратный; 6 – мундштук из комплекта анализатора; 7 – анализатор

Рисунок 1 – Схема газовой системы при подаче на анализаторы ПГС от устройства Toxitest

6.3.2.3   Рассчитывают действительное значение массовой концентрации этанола в ПГС на выходе устройства Toxitest Сд, мг/м3, по формуле

Сд=388,66⋅сар,	(1)

где сар – аттестованное значение массовой концентрации этанола в используемом ГСО состава водного раствора этанола, указанное в паспорте, мг/см3.

6.3.2.4   При выполнении измерений регистрируют количество анализаторов, поверенных с помощью устройства Toxitest без замены ГСО состава водного раствора этанола.

Максимальное количество поверяемых анализаторов указано в таблице 3.

Т а б л и ц а   3

| Объемный расход ПГС на выходе устройства Toxitest (задается в зависимости от типа поверяемого анализатора), дм3/мин | Максимальное количество анализаторов, поверяемых с помощью устройства Toxitest без замены ГСО состава водного раствора этанола |  |
| --- | --- | --- |
|  | при времени подачи пробы ПГС на анализатор: не более 5 с | при времени подачи пробы ПГС на анализатор: от 5 до 10 с |
| 6 – 8 | 6 | 3 |
| св. 8 – 10 | 5 | 2 |
| св. 10 – 12 | 4 | 2 |

При превышении максимального количества анализаторов выполняют замену ГСО состава водного раствора этанола в устройстве Toxitest и повторяют 6.3.2.2, 6.3.2.3.

6.3.2.5   Проводят три цикла измерений по схеме:

–   при отсоединенном анализаторе открывают баллон с воздухом и с помощью вентиля точной регулировки, контролируя по ротаметру, устанавливают расход ПГС на выходе устройства Toxitest от 6 до 12 дм3/мин в зависимости от типа поверяемого анализатора;

–   подсоединяют анализатор и проводят измерение согласно РЭ, время подачи пробы ПГС на анализатор: не более 5 с (допускается увеличение времени подачи пробы ПГС на анализатор: от 5 до 10 с при уменьшении количества поверяемых анализаторов в соответствии с таблицей 3);

–   после окончания отбора пробы отсоединяют анализатор и закрывают вентиль на баллоне;

–   регистрируют показание анализатора Сi, мг/м3 (мг/дм3, мг/л);

–   соблюдают интервал между циклами измерений: не менее 10 с.

6.3.2.6   Повторяют измерения согласно 6.3.2.2 – 6.3.2.5 для остальных точек поверки.

6.3.3   Определение метрологических характеристик анализатора с помощью генератора спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА-02

6.3.3.1   Генератор ГСВС-МЕТА-02 располагают так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи и вблизи отсутствовали источники охлаждения или нагрева. Длина соединительной трубки на выходном штуцере генератора ГСВС-МЕТА-02: не более 5 см. Необходимо убедиться в отсутствии влаги и конденсата на внутренней поверхности емкостей для раствора генератора ГСВС-МЕТА-02, соединительных трубок и мундштуков. При наличии влаги или конденсата просушить все элементы генератора ГСВС-МЕТА-02.

6.3.3.2   В соответствии с РЭ генератора ГСВС-МЕТА-02 приготавливают ПГС № 1, используя соответствующий ГСО состава водного раствора этанола (таблица Б.1 приложения Б).

Через 30 мин после включения генератора ГСВС-МЕТА-02 необходимо убедиться, что горит индикатор готовности «ГОТОВ» на верхней панели генератора.

6.3.3.3   Рассчитывают действительное значение массовой концентрации этанола в ПГС на выходе генератора ГСВС-МЕТА-02 Сд, мг/м3, по формуле (1).

6.3.3.4   При выполнении измерений регистрируют количество анализаторов, поверенных с помощью генератора ГСВС-МЕТА-02 без замены ГСО состава водного раствора этанола. Максимальное количество поверяемых анализаторов:   9.

При превышении максимального количества анализаторов выполняют замену ГСО состава водного раствора этанола в генераторе ГСВС-МЕТА-02 и повторяют 6.3.3.2, 6.3.3.3.

6.3.3.5   Проводят три цикла измерений по схеме:

–   нажимают и удерживают кнопку «СТАРТ» генератора ГСВС-МЕТА-02;

–   подсоединяют анализатор и проводят измерение согласно РЭ, время подачи пробы ПГС на анализатор: не более 10 с;

–   после окончания отбора пробы отпускают кнопку «СТАРТ» генератора и отсоединяют анализатор;

–   регистрируют показание анализатора Ci, мг/м3 (мг/дм3, мг/л);

–   соблюдают интервал между циклами измерений: не менее 10 с.

6.3.3.6   Повторяют измерения согласно 6.3.3.2 – 6.3.3.5 для остальных точек поверки.

6.3.4   Определение метрологических характеристик анализатора с помощью        ГСО-ПГС в баллонах под давлением

6.3.4.1  Проводят три цикла измерений по схеме:

- открывают баллон с ГСО-ПГС и с помощью вентиля точной регулировки, контролируя по ротаметру, устанавливают расход ПГС  от 1 до 15 дм3/мин в зависимости от типа поверяемого анализатора.

-отсоединяют ротаметр

-подсоединяют анализатор (длина соединительной трубки: не более 10 см) и проводят измерение согласно РЭ;

- после окончания отбора пробы отсоединяют анализатор и закрываю т вентиль на баллоне;

- регистрируют показание анализатора Пi, мг/м3  (мг/дм3, мг/л).

6.3.4.2   Рассчитывают действительное значение массовой концентрации этанола в ГСО-ПГС в баллоне под давлением Ci, мг/м3(мг/дм3, мг/л), по формуле

Ci=Пi⋅101,3P,	(2)

где	P – атмосферное давление, измеренное с помощью барометра-анероида, кПа.

      - Повторяют измерения согласно 6.3.4.1, 6.3.4.2 для остальных точек поверки.

# 7   Обработка результатов измерений

7.1   По результатам измерений, полученным в каждой точке поверки по каждому циклу измерений, определяют основную абсолютную, приведенную или относительную погрешность анализатора в зависимости от того, какая погрешность нормирована для данной точки поверки.

7.1.1   Основную абсолютную погрешность Δосн, мг/м3 (мг/дм3, мг/л), рассчитывают по формуле

Δоснi=Сi−Сд⋅К,	(3)

где	Сi – измеренное значение массовой концентрации этанола в ПГС, мг/м3 (мг/дм3, мг/л);

Сд – действительное значение массовой концентрации этанола в ПГС, рассчитанное по формуле (1) при поверке с помощью генераторов или указанное в паспорте при поверке с помощью ГСО-ПГС в баллонах под давлением, мг/м3;

К – коэффициент пересчета: К = 1 при показаниях анализатора в единицах массовой концентрации этанола «мг/м3», К = 0,001 при показаниях анализатора в единицах массовой концентрации этанола «мг/дм3» или «мг/л».

7.1.2   Основную приведенную погрешность γосн, %, рассчитывают по формуле

γоснi=Ci−Сд⋅КСК⋅100,	(4)

где	СК – верхний предел диапазона измерений анализатора, для которого нормированы пределы допускаемой основной приведенной погрешности, мг/м3 (мг/дм3, мг/л).

7.1.3   Основную относительную погрешность δосн, %, рассчитывают по формуле

δоснi=Сi−Сд⋅КСд⋅К⋅100.	(5)

7.2   Результаты поверки считают положительными, если максимальные значения погрешности анализатора в каждой точке поверки не превышают пределов допускаемой основной погрешности, установленных для анализаторов конкретного типа в процессе испытаний для целей утверждения типа и указанных в описании типа.

# 8   Оформление результатов поверки

8.1   Составляют протокол поверки по форме в соответствии с приложением В.

8.2   При положительных результатах поверки анализатор признают годным к применению и выписывают на него свидетельство о поверке установленной формы согласно ПР 50.2.006 (форма оборотной стороны свидетельства о поверке в приложении Г).

8.3   При отрицательных результатах поверки анализатор не допускают к применению и выдают извещение о непригодности с указание причин установленной формы согласно ПР 50.2.006.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Основные требования к техническим и метрологическим
характеристикам анализаторов

Анализаторы предназначены для экспрессного автоматического измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Д.1   Верхний предел измерений анализаторов: 	от 950 до 2000 мг/м3.

Д.2   Пределы допускаемой основной погрешности анализаторов, не менее:
 25 мг/м3 (абсолютная погрешность) или
 10 % (относительная погрешность) в зависимости от того, какая больше.

Д.3   Показания анализаторов выводятся на дисплей в единицах массовой концентрации паров этанола: мг/м3, мг/дм3 или мг/л.

П р и м е ч а н и е – Показания анализаторов могут быть в других единицах при наличии в руководстве по эксплуатации требований к их пересчету в единицы массовой концентрации этанола: мг/м3, мг/дм3, мг/л.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Перечень и метрологические характеристики поверочных газовых смесей
и водных растворов этанола, применяемых при поверке

Т а б л и ц а   Б.1

| Номинальное значение массовой концентрации этанола в ПГС, подаваемых на анализатор1), пределы допускаемого отклонения, мг/м3 |  |  |  |  |  | Номинальное значение массовой концентрации этанола в водных растворах этанола2), пределы допускаемого отклонения, мг/см3 | Номинальное значение объемной доли этанола в ГСО-ПГС в баллонах3), пределы допускаемого отклонения, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГС №1 | ПГС №2 | ПГС №3 | ПГС №4 | ПГС №5 | ПГС №6 |  |  |
| 15015 |  |  |  |  |  | 0,3860,019 | 15015 |
|  | 47548 |  |  |  |  | 1,220,06 | 475484) |
|  |  | 85085 |  |  |  | 2,190,11 | 85085 |
|  |  |  | 1100110 |  |  | 2,830,14 | 1100110 |
|  |  |  |  | 1400140 |  | 3,600,18 | 1400140 |
|  |  |  |  |  | 1600160 | 4,120,21 | 1600160 |
| 1) Для поверки конкретного типа анализатора используют следующие ПГС: а) ПГС №№ 1-2-3 для анализаторов с верхним пределом измерений от 950 до 1200 мг/м3; б) ПГС №№ 1-2-4 для анализаторов с верхним пределом измерений от 1200 до 1400 мг/м3, в) ПГС №№ 1-2-5 для анализаторов с верхним пределом измерений от 1400 до 1600 мг/м3, г) ПГС №№ 1-2-4-6 для анализаторов с верхним пределом измерений от 1600 до 2000 мг/м3. 2) При проведении поверки анализаторов с помощью генераторов газовых смесей паров этанола в воздухе используют ГСО состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789-2006. Границы относительной погрешности при Р=0,95:  1 %). 3) При проведении поверки анализаторов с помощью поверочных газовых смесей в баллонах под давлением используют ГСО-ПГС 1-го разряда состава С2Н5ОН/N2 (ГСО 8364-2003, ГСО 8366-2003. Пределы допускаемой относительной погрешности:  2 %). 4) При проведении поверки анализаторов с помощью поверочных газовых смесей в баллонах под давлением допускается в качестве ПГС №2 использовать ГСО-ПГС с массовой концентрацией этанола от 330 до 520 мг/м3. |  |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Форма протокола поверки

Анализатор 	.

Заводской номер	.

Дата выпуска	.

Дата поверки	.

Условия поверки:   температура окружающего воздуха	 С;

атмосферное давление	 кПа;

относительная влажность	 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1   Результаты внешнего осмотра	.

2   Результаты опробования	.

3   Результаты определения метрологических характеристик:

| Диапазон измерений, (мг/м3, мг/дм3, мг/л) | Пределы допускаемой основной погрешности |  | Действительное значение массовой концентрации этанола в ПГС, мг/м3 | Показания анализатора, (мг/м3, мг/дм3, мг/л) | Максимальное значение погрешности, полученное при поверке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абсолютной/ приведенной | относительной |  |  | абсолютной/ приведенной | относительной |
| П р и м е ч а н и е – В свидетельстве о поверке указывают максимальную по абсолютному значению основную погрешность анализатора, полученную при поверке в каждом диапазоне измерений. |  |  |  |  |  |  |

4.1   Поверка проведена с помощью генератора газовых смесей паров этанола в воздухе – рабочего эталона 2-го разряда по ГОСТ 8.578-2002

(указывают тип и заводской номер генератора)

в комплекте с ГСО состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789-2006)

.

(указывают номера используемых образцов)

4.2   Поверка проведена с помощью ГСО-ПГС состава С2Н5ОН/N2 в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92	.

(указывают номера ГСО-ПГС и баллонов)

5   Заключение

Поверитель

подпись						И.О. Фамилия

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Форма оборотной стороны свидетельства о поверке

Метрологические харакТЕристики

| Диапазон измерений, (мг/м3, мг/дм3, мг/л) | Пределы допускаемой основной погрешности |  | Максимальное значение основной погрешности, полученное при поверке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абсолютной/ приведенной | относительной | абсолютной/ приведенной | относительной |

Поверка проведена в соответствии с МИ 2835–2008 «ГСИ. Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика поверки», утвержденной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 17 января 2008 г.

а)   Поверка проведена с помощью генератора газовых смесей паров этанола в воздухе – рабочего эталона 2-го разряда по ГОСТ 8.578–2002

(указывают тип и заводской номер генератора)

в комплекте с ГСО состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789-2006)

.

(указывают номера используемых образцов)

б)   Поверка проведена с помощью ГСО-ПГС состава С2Н5ОН/N2 в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92	.

(указывают номера ГСО-ПГС и баллонов)

Поверитель

подпись						И.О. Фамилия

дата поверки

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Нормативные ссылки

В настоящей рекомендации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 8.578–2002   Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах

ГОСТ 13045–81   Ротаметры. Общие технические условия

ГОСТ 28498–90   Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 12.1.005–88   Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ПР 50.2.006–94   Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений

МИ 2590–2006   Государственная система обеспечения единства измерений. Эталонные материалы. Каталог 2006-2007

Изменение №1 к МИ 2835-2008

Руководитель темы:

Руководитель научно-исследовательского отдела

государственных эталонов в области

физико-химических измерений

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», д. т. н.					Л.А. Конопелько

Заместитель руководитель научно-исследовательского отдела

государственных эталонов в области

физико-химических измерений

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», к. т. н.					Ю.А. Кустиков

Инженер ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»					О.В. Фатина