Утверждаю

Заместитель руководителя
ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

_________________ В.С. Александров

"       "  августа  2007 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Сигнализаторы Segugio RGDMETMP1

Методика поверки
МП-242 –0589- 2007

Руководитель научно-исследовательского отдела
государственных эталонов
в области физико-химических измерений

ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

_________________ Л.А. Конопелько

"__" __________ 2007 г.

___________________ Т.Б. Соколов

Санкт-Петербург

# 2007 г.

Настоящая методика поверки распространяется сигнализаторы Segugio RGD (в дальнейшем - сигнализаторы) всех исполнений (RGD MET MP 1, RGD K MET M, RGD K MET D) и устанавливает методику их первичной поверки (при ввозе на территорию  РФ и после ремонта) и  периодической поверки в процессе эксплуатации и поверки после ремонта.

Межповерочный интервал – 1 год.

- Операции поверки

  - При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Проведение операции при |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичной поверке и поверке после ремонта | Периодической поверке |
| Внешний осмотр | 6.1 | Да | Да |
| Опробование | 6.2 | Да | Да |
| Проверка электрической прочности изоляции | 6.3 | Да | Нет |
| Проверка электрического сопротивления изоляции | 6.4 | Да | Да |
| Определение метрологических характеристик | 6.5 | Да | Да |

  - Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверка прекращается.

- Средства поверки

  - При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Номер пункта НТД по поверке | Наименование, тип, марка основного или вспомогательного средства поверки | ГОСТ, ТУ или основные технические и (или) метрологические характеристики (МХ) |
| --- | --- | --- |
| 6.5 | ГСО-ПГС метан – воздух в баллонах под давлением | ТУ 6-16-2956-92 (Приложение 1) |
| 6.3 | Установка пробойная универсальная УПУ 1М | АЭ 2.771.001 ТУ |
| 6.4 | Мегомметр Ф4101 | ТУ 25-04-2467-75, класс точности 2.5, погрешность – 2.5%. Пределы измерения МОм 0 ( 40, 1 ( 40, 10 ( 400 |
| 6 | Барометр-анероид контрольный БАММ-1 | ТУ 25-11.1513-79 |
| 6 | Психрометр аспирационный МЗЧ | ТУ 25-08-809-70 |
| 6 | Термометр лабораторный ТПК | ГОСТ 9871-75, рабочий интервал температур от 1 до 45°С, цена деления 1°С |
| 6.5 | Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ | ТУ 25-02.070213-82 |
| 6.5 | Вентиль точной регулировки | ТУ 5Л4.463.003-02 |
| 6.5 | Насадка |  |
| 6.5 | Секундомер СОПпр 2а-3 | ГОСТ 5072-72 |
| 6.5 | Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 6х1,5 мм | ТУ 64-2-286-79 |
| Примечание: 1) Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке; 2) Допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных в таблице 2. |

- Требования безопасности

  - Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

  - При работе с чистыми газами и газовыми смесями в баллонах под давлением необходимо соблюдать “Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, утвержденные Ростехнадзором РФ.

- Условия поверки

  - При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С	20±5

- относительная влажность воздуха при температуре 25 0С, %	30 ( 80

- атмосферное давление, кПа	84 ( 106,7

- напряжение питания переменного тока частотой (50(1) Гц, В	220(11

  - В помещении, где ведется поверка, не должно быть агрессивных ароматических веществ (кислот, лаков, растворителей, светлых нефтепродуктов). Содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать пределов, установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150.

- Подготовка к поверке

  - Подготовить сигнализатор к работе в соответствии с Руководством по эксплуатации.

  - Проверить наличие свидетельств о поверке и паспортов на средства поверки, указанные в таблице 2.

  - Подготовить к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

  - Выдержать баллоны с ПГС в помещении, где проводится поверка, в течение времени, необходимого для выравнивания их температуры с температурой помещения.

- Проведение поверки

  - Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие сигнализатора  следующим требованиям:

- комплектность сигнализатора должна соответствовать Руководству по эксплуатации (при первичной поверке);

- маркировка должна соответствовать требованиям нормативной документации на сигнализатор;

- сигнализатор не должен иметь повреждений, влияющих на работоспособность.

  - Опробование

При опробовании проверяют работоспособность сигнализатора в следующем порядке:

- включить сигнализатор в сеть питания (соответственно модификации)

- выдержать сигнализатор во включенном состоянии не менее 30 секунд;

- нажать кнопку "Контроль" ("Test") в течение 5 секунд.

Результаты опробования считают положительными, если по истечении времени прогрева:

- светится зеленый светодиодный индикатор "Готовность" ("Attivato");

- электромагнитный клапан открыт (при его наличии);

- при нажатии кнопки "Контроль" ("Test") в течение 5 секунд включаются красный светодиод "Тревога" ("Allarme") и желтый светодиод "Неисправность" ("Quasto"), срабатывает реле и звуковая сигнализация (на 2 секунды);

  - Проверка электрической прочности изоляции

    - Переменное напряжение величиной 1500 В прикладывают между соединенными вместе контактами 4 и 5 колодки сигнализатора и корпусом сигнализатора, обернутым в фольгу.

    - Подачу испытательного напряжения начинать от нуля или величины рабочего напряжения. Поднимать напряжение плавно или ступенями, не превышающими 10 % испытательного напряжения, за время от 5 до 20 с.

    - Испытуемую цепь выдержать под испытательным напряжением в течение 1 мин, после чего напряжение плавно или ступенями снизить до нуля или близкого к рабочему, за время от 5 до 20 с.

    - Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если в процессе испытаний не наблюдалось признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

  - Проверка электрического сопротивления изоляции

    - Проверку электрического сопротивления изоляции проводят мегомметром с рабочим напряжением 500 В. Испытательное напряжение прикладывают между замкнутыми между собой контактами 4 и 5 колодки сигнализатора и корпусом сигнализатора, обернутым в фольгу;

    - Отсчет показаний проводят через 1 мин после приложения испытательного напряжения.

    - Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм.

  - Определение метрологических характеристик сигнализатора

    - Определение абсолютной погрешности сигнализатора

Для определения абсолютной погрешности сигнализатора следует собрать схему, изображенную на рисунке 1.

1 - Баллон с ПГС;

2 - Вентиль тонкой регулировки;

3 - Ротаметр;

4 - Насадка;

5 – Сигнализатор Segugio RGD;

6 - Клапан электромагнитный (при наличии).

Рисунок 1 - Схема подачи ПГС из баллонов под давлением на сигнализатор Segugio RGD

Определение абсолютной погрешности сигнализатора проводят при поочередной подаче ПГС на датчик в последовательности: № 1-2-1 (Приложение 1) с расходом (0,3(0,1) л/мин.

Результаты определения абсолютной погрешности сигнализатора считают положительными, если:

- при подаче ПГС № 1 в течение 30 с сигналы не выдаются;

- при подаче ПГС № 2 выдаются сигналы:

- работает световая и звуковая сигнализация;

- происходит срабатывание электромагнитного клапана (при его наличии).

Такой результат означает, что действительные значения погрешности сигнализатора не превышают пределов допускаемой абсолютной погрешности.

    - Определение времени срабатывания сигнализатора

Определение времени срабатывания сигнализатора осуществляется при подаче ПГС № 2. Перед определением времени срабатывания следует снять насадку с корпуса сигнализатора.

После пропускания ПГС через газовую схему в течение 10 с (при длине соединительных трубок не более 0,5 м) насадка надевается на корпус блока датчика и включается секундомер. В момент срабатывания световой сигнализации выключить секундомер.

Результаты определения времени срабатывания сигнализатора считаются положительными, если время срабатывания не превышает 15 с.

- Оформление результатов поверки

  - При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки, форма которого приведена в Приложении Б.

  - Сигнализаторы признают годными к эксплуатации, если они удовлетворяют требованиям настоящего документа.

  - Положительные результаты поверки оформляют свидетельством установленной формы согласно ПР 50.2.006.

  - При отрицательных результатах поверки выдают извещение о непригодности, с указанием причин, согласно ПР 50.2.006.

Приложение А
(обязательное)

Таблица А.1 - Технические характеристики ПГС СН4 - воздух

| № ПГС | Компонентный состав | Концентрация определяемого компонента, % (об) (% НКПР) | Пределы допускаемого отклонения | Пределы допускаемой погрешности | Номер ГСО по реестру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СН4 - воздух | 0,66 (15) | ( 0,04 | ( 0,02 | 3904-87 |
| 2 | СН4 - воздух | 1,10 (25) | ( 0,06 | ( 0,04 | 3905-87 |
| Примечания: 1) Изготовители и поставщики ГСО-ПГС: ООО "Мониторинг", г. Санкт-Петербург, Московский пр.,19. тел. 315-11-45, факс 327-97-76; ФГУП "СПО "Аналитприбор"", Россия, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3, тел. (0812) 51-32-39; ОАО "Линде Газ Рус" – 143907, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Белякова, 1-а; тел: (495) 5211565, 5214883, 5213013; факс: 5212768; ЗАО “Лентехгаз”,193148, г. Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., 11; ООО "ПГС – Сервис", 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 35. 2) Пересчет объемной доли определяемого компонента, %, в % НКПР проведен с использованием значений, указанных в ГОСТ Р 52136-2003. |

Приложение Б

# Форма протокола поверки

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Дата выпуска

Модификация сигнализатора

Заводской №

Поверка произведена сличением с данными поверочных газовых смесей, приготовленных и аттестованных

(когда и какой организацией)

Паспорта газовых смесей №№

Условия поверки: 	температура окружающей среды	0С

относительная влажность окружающей среды 	%

атмосферное давление 	кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

- Результаты внешнего осмотра

- Электрическая прочность изоляции

- Сопротивление изоляции электрических цепей

- Результаты определения метрологических характеристик сигнализатора

- Определение абсолютной погрешности сигнализатора

| Номер ПГС | Требуемый результат испытания | Действительный результат испытания |
| --- | --- | --- |
| ПГС №1 | Сигналы не выдаются |  |
| ПГС №2 | Сигналы выдаются, происходит срабатывание электромагнитного клапана (при его наличии) |  |

- Определение времени срабатывания сигнализатора

- Заключение по протоколу

Поверитель: