СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ГЦИ СИ

ВНИИМ им. Д. И. Менделеева

_______________Александров В.С.

«____» ________________1998 г.

Преобразователь расхода турбинный

ПРМТ

Методика поверки

РБЯК.400710.001 Д5

Настоящая методика распространяется на преобразователи расхода турбинные ПРМТ и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Межповерочный интервал – 2 года.

# 1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны выполняться следующие операции:

- внешний осмотр;

- опробование;

- определение метрологических характеристик.

# 2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 1.

2.2 Все  применяемые средства поверки должны быть поверены в установленном порядке.

2.3 Допускается применение других средств поверки, не указанных в таблице 1, но обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта | Наименование средства измерения, его технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр | 5.1 |  |
| Опробование | 5.2 |  |
| Проверка прочности и герметичности | 5.3 | Стенд гидравлический Pmax(2,4 МПа |
| Определение основной относительной погрешности | 5.4 | Расходомерная поверочная установка. Диапазон расхода: (1—100)м3/ч. Погрешность измерения объема, не более: 0,3 %. Частотомер электронносчетный Ч3-54. Режим непрерывного счета импульсов. Источник питания постоянного тока Б5-30. Напряжение (15(1, 5) В, ток нагрузки не менее 0,01 А. |

# 3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности к проведению электрических испытаний по ГОСТ 12.3.019.

3.2 При монтаже и демонтаже преобразователей должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в технической документации на преобразователи.

# 4 Условия поверки и подготовки к ней

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

| 1) температура окружающего воздуха, (С | 20 ( 5 |
| --- | --- |

| 2) температура поверочной среды, (С | 20(10 |
| --- | --- |
| 3) относительная влажность воздуха, % | 65 ( 15 |
| 4) атмосферное давление, кПа | 86—106,7 |
| 5) напряжение питания, В | 15 ( 1, 5 |
| 6) отсутствие механической вибрации и переменных магнитных полей, влияющих на работу преобразователей |  |

4.2 Поверочная среда — вода.

4.3 Изменение температуры воды за время проверки не должно превышать (2(С.

4.4 Погрешность измерения поверочного расхода и стабильность расхода за время проверки не должны превышать (2%.

4.5 При проведении проверок длина прямолинейных участков трубопровода до и после преобразователя не должна быть менее установленной в его технической документации. Объем измерительного участка преобразователя должен быть полностью заполнен поверочной средой.

4.6 Подготовка поверяемого преобразователя и средств поверки должна производиться в соответствии с их технической документацией.

4.7 Допускается одновременная поверка нескольких преобразователей, установленных последовательно по потоку поверочной среды. Число преобразователей должно определяться из условия обеспечения максимального значения расхода и соблюдения длин прямых участков.

4.8 После монтажа преобразователей должна быть проверена герметичность испытательного участка установки путем создания в нем рабочего давления. В течение 5 мин не должно наблюдаться течи или появления капель поверочной среды, а также падение давления по контрольному манометру установки.

# 5 Проведение поверки

5.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие преобразователя следующим требованиям:

1) комплектность и маркировка должны соответствовать требованиям технической документации;

2) чистота и надежность электрических соединений;

3) отсутствие механических повреждений, влияющих на работу преобразователя.

5.2 Опробование.

При опробовании должны быть выполнены следующие операции:

- соберите схему проверки согласно рисунка А.1 или А.2  приложения А;

- установите   значение напряжения источника питания равное (15(1,5)В и включите его;  3)   установите значение расхода через преобразователь равное приблизительно 90% от максимального и убедитесь в работоспособности преобразователя и средств поверки.

При неработоспособности преобразователя или какого-либо средства поверки, дальнейшая поверка не производится.

5.3 Проверка прочности и герметичности.

Проверка прочности и герметичности должна производиться в следующей последовательности:

1) установите преобразователь на испытательный гидравлический стенд, свободный торец преобразователя заглушите фланцем;

2) создайте в рабочем объеме преобразователя испытательное давление равное 2.4 МПа и выдержите в течение 15 мин, а затем снимите давление.

Результаты испытаний считаются положительными, если во время проверки не наблюдается течи или появления капель, а также падение давления по контрольному манометру стенда.

5.4 Определение основной относительной погрешности преобразования.

5.4.1 Проверка производится с использованием схемы рисунка А.1 или А.2 приложения А.

5.4.2 Относительная погрешность определяется по результатам измерений преобразователя и поверочной установки одного и того же объема воды при трех значениях расхода (наименьшем Qнаим. ,переходном Qпер и наибольшем Qнаиб.).

5.4.3 При каждом значении расхода ,  задаваемом с точностью плюс 10% при расходах Qнаим и Qпер. и минус 10% при расходе Qнаиб.,  выполняется не менее трех измерений.

При каждом измерении необходимо фиксировать объем воды ,  прошедшей через поверяемый преобразователь ,  и число импульсов ,  зарегистрированное счетчиком (частотомером). При этом число импульсов должно быть не менее 500.

5.4.4 Значение основной относительной погрешности определяется по формуле (1)

,                                                                                                  (1)

где Vo- значение объема,  измеренное установкой,  м3;

V=0, 001N/B- значение объема,  измеренное преобразователем,  м3;

- среднее значение числа импульсов по результатам  n-измерений при данном значении поверочного расхода,  имп.;

B - значение коэффициента преобразователя ,  имп/дм3.

5.4.5 Преобразователь считается прошедшим  поверку  с положительными результатами ,  если полученные значения погрешности не превышают (1% при значениях расхода Qнаиб. и Qпер., и  (2% при значении расхода Qнаим.

# 6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 При положительных результатах поверки на преобразователь выдается свидетельство в установленной форме или делается запись в его паспорте.

6.2. Преобразователь с отрицательными результатами поверки к выпуску и применению не допускается. При этом выдается свидетельство о непригодности преобразователя к применению.

6.3 Результаты поверки оформляются протоколом, рекомендуемая форма которого приведена в приложении В.

Приложение А

(обязательное)

# СХЕМА ПРОВЕРКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ с использованием выходного сигнала тока

1-поверочная установка

2-поверяемый преобразователь ПРМТ

3-источник питания постоянного тока Б5-30

4-частотомер электронно-счетный Ч3-54

R-резистор С2-23-0, 25-300 Ом (10%

Рисунок А.1

Продолжение приложения А

# СХЕМА ПРОВЕРКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА НАПРЯЖЕНИЯ

1-поверочная установка

2-поверяемый преобразователь ПРМТ

3-источник питания постоянного тока Б5-30

4-частотомер электронно-счетный Ч3-54

R-резистор С2-23-0, 25-3, 0 кОм (10%

Рисунок А.2

Приложение В

(рекомендуемое)

# Форма протокола поверки

Преобразователь ПРМТ- _____________                         зав.№ _______________

Коэффициент преобразования  __________________________имп/дм3

| Расход, м3/ч | Объем, Vo, м3 | Число импульсов, имп | Объем, V, м3 | Погрешность, (, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | N |  |  |
| Qнаим. |  |  |  |  |  |
| Qпер. |  |  |  |  |  |
| Qнаиб. |  |  |  |  |  |

Проверку производил:                                                          Дата :

# Text boxes

1

2

1          1

3          3

3

R

Вх.        Общ.

4

Вх.        Общ.

4

3

1          1

- 3

2          2

2

1

R

Э

К