# Научно-производственная фирма "МЕТА"

КОМПАКТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ

## КИД-2

ТУ 4215-003-21298618-96

(ТУ 48-0197662-25-90)

Инструкция по эксплуатации

Методика поверки

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия                                                             5

2. Технические характеристики                                                6

3. Состав изделия и комплект поставки                                   7

4. Устройство и принцип работы                                              7

5. Конструкция  изделия                                                          12

6. Указания мер безоласности                                                17

7. Подготовка изделия к работе                                             17

8. Порядок работы                                                                   18

9. Поверка компактного измерителя дымности КИД-2          19

10. Техническое обслуживание                                              24

11. Характерные неисправности и методы их устранения   25

12. Сведения о консервации и упаковке                                26

13. Свидетельство о приемке                                                 26

14. Гарантии изготовителя                                                      27

15. Свидетельство о консервации                                          27

16. Свидетельство об упаковке                                              28

17. Донесение об отказе                                                         28

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Измерение дымности отработавших

газов  автомобиля с дизельными двигателями                     30

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблица поверки                                       33

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Таблица перевода значений дымности

(%) в  единицы непрозрачности (м-1)                                     34

Настоящий  паспорт  (ПС)   объединенный   с   техническим описанием и  инструкцией  по  эксплуатации  и  методикой   поверки содержит сведения о назначении, принципе действия  и  технических характеристиках, а также сведения о правильной и безопасной эксплуатации компактного измерителя дымности отработавших газов.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Компактный измеритель дымности (далее по тексту КИД) предназначен для  экспрессного  измерения  дымности  отработавших газов дизельных двигателей  автотранспортных  средств.  Результат измерений представляется в единицах  приведенного  коэффициента поглощения (натурального показателя ослабления) [м-1]  по правилам № 24  ЕЭК  ООН и в процентах [%] поглощенного излучения по ГОСТ 21393-75.

1.2. Условия эксплуатации.

Температура окружающего воздуха: °С                       -10 - +50

(допускается непродолжительное использование прибора при более низких температурах, до минус 35(С)

Относительная влажность при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги, %, не более                   95

Атмосферное давление, кПа                                  84,0 ( 106,7

Параметры анализируемого газа:

- температура газа на входе измерительного канала ° 30(200

- избыточное давление отработавших газов на  срезе

выхлопной трубы, кПа, не более                                   1,95

Характер использования - измерение дымности отработавших газов при свободном натекании потока в измерительный канал оптического датчика.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон измерения дымности, %                               88,3

в единицах коэффициента поглощения, 1/м                        0-5

2.2. Предел допускаемой основной приведенной

погрешности,%                                                                          2

2.3. Номинальная цена деленияе диницы шкалы, 1/м         0,1

2.4. Фотометрическая база приведена к базе величиной 0,43м

2.5. Время одного измерения, С, не более                              5

2.6. Напряжение источника питания,В                              9(0,9

2.7.Потребляемая мощность от источника питания,ВА,

не более                                                                                0,15

2.8. Масса основных составных частей, кг, не более:

- приборный блок                                                                    0,5

- оптический датчик                                                                0,5

- пробозаборник                                                                      0,4

2.9. Габаритные размеры основных составных частей, мм, не более:

- приборный блок                                                       220х90х60

- оптический датчик                                                         33х500

- пробозаборник                                                         22х50х570

2.10. Средняя наработка на отказ, ч, не более                 8000

2.11. Полный средний срок службы, лет                                 8

2.12. Режим измерения:

- регистрация  текущего  значения  дымности  отработавших газов;

- регистрация и фиксация максимального (пикового) значения  дымности отработавших газов в режиме свободного ускорения двигателя.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки КИД должен соответствовать табл.1.

| Обозначения | Наименование | Кол-во. шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| М 004.01.00.00.00 | Приборный блок | 1 |  |
| М 004.02.00.00.00 | Оптический датчик | 1 |  |
| ТУ 16-729-060-81 | Батарея питания “Корунд” | 1 |  |
| М004.00.00.00.01 | Контрольный светофильтр | 1 |  |
| М 004.00.00.00.00ПС | Паспорт | 1 |  |
| М 004.06.00.00.00 | Пробозаборник | 1 |  |
| М 004.08.00.00.00 | Футляр | 1 |  |

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. КИД выполнен в виде переносного  прибора, состоящего из приборного блока, оптического датчика и пробозаборника (рис.1). Оптический датчик снабжен телескопической рукояткой, раздвигающейся до размеров 1,5 м и позволяющей выполнять измерения с безопасного расстояния. Пробозаборник устанавливается на оптическом датчике и служит для доставки отработавших газов в измерительный канал оптического датчика.

4.2. На лицевой панели приборного блока (рис.1) расположены показывающий стрелочный прибор 4 и органы управления: тумблер включения питания 5, кнопка коррекции нуля >О< 6, тумблер переключения режима измерения 7 “текущее значение дымности” “~” и “пиковое значение дымности “ “О”, кнопка сброса показаний пиковых значений 8, совмещенная с индикатором напряжения источника питания. На боковой панели размещен разъем для подключения оптического датчика 9.

Пробозаборник состоит из корпуса и изогнутого патрубка 11.

4.3. Оптический датчик (рис.2) содержит соосно расположенные излучатель 1 и фотоприемник 2 по обе стороны от измерительной камеры 3, выполненной в виде перфорированного отверствиями патрубка, ограниченного диафрагмами 4 с центральными отверствиями. В измерительной камере расположен термодатчик 5, который служит для измерения температуры отработавших газов. Диафраммы 4, патрубки 8, 9 и дополнительные отверствия 10 буферных камер образуют систему защиты оптических  элементов от загрязнений компонентами отработавших газов, при этом обеспечивая стабильность фотометрической базы и однородность поглощающего слоя анализируемого газа.

4.4. Принцип работы прибора основан на измерении степени ослабления светового потока непрозрачными частицами определенного слоя отработавших газов и преобразовании аналитического сигнала в единицы коэффициента поглощения, приведенного к длине фотометрической базы, с учетом теплового расширения газов по измеряемой температуре согласно выражения (4.1)

273 + t

К  = ------------   х lnT                 (4.1)

373 х L

где К - коэффициент поглощения, [м-1];

L - физическая фотометрическая база (длина поглощающего слоя газа);

T - оптическое пропускание поглощающего слоя газа;

t - температура  газа, °С.

Соотношение единиц измерения дымности и массовой концентрации сажи в отработавших газах приведено в Приложении 3.

4.5. Алгоритм функционирования КИД предусматривает  измерение исходного светового потока Фо, измерение светового потока Фх, ослабленного слоем газа, заключенного в измерительном канале, с концентрацией непрозрачных частиц х, вычисление оптического пропускания Т=Фх/Фо, измерение температуры газа, вычисление коэффициента поглощения Кх путем логарифмирования исходных сигналов Кх=lnФх/Фо с учетом коэффициента теплового расширения газа f=(273+t)/373.

4.5. Функциональная схема  прибора  приведена  на  рис.3. Импульсное излучение  излучателя 1, питаемого генератором   прямоугольных импульсов 11, преобразуется в электрический сигнал фотоприемником 2 и усиливается усилителем 4. Усиленный сигнал преобразуется логарифмирующим  устройством 5 в последовательность импульсов,      длительность которых пропорциональна логарифму амплитуды исходных сигналов. Выходной сигнал логарифмирующего устройства умножается на усиленный сигнал термоэлектрического преобразователя 3 перемножителем 6. Корректор базового отсчета 7 производит установку  начальных  условий при замыкании контактов кнопки коррекции нуля SА2.  Измерительный сигнал регистрируется пиковым детектором 8   и отображается стрелочным показывающим прибором 9. В  режиме измерения текущих значений дымности пиковый  детектор блокируется переключателем режима работы SА3.  Стабилизатор напряжения 12 обеспечивает формирование питающих напряжений измерительных цепей.

5. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

5.1. Основой конструкции приборного блока является корпус, на котором закреплены показывающий прибор, монтажная плата и органы управления. На лицевой панели расположены  органы управления КИД (рис.1):

- тумблер включения питания 5;

- переключатель режимов работы 7;

- кнопка коррекции нуля 6;

- кнопка сброса показаний пиковых значений и индикации напряжения источника питания 8.

На боковой панели размещен разъем для подключения оптического датчика.

В батарейном отсеке, закрытом крышкой, расположен  разъем для подключения батареи питания.

5.2.  Оптический  датчик  (рис.2)  снабжен  телескопической рукояткой 12. В патрубках  излучателя 8 и фотоприемника 9 располагаются отверствия 15, 16 для очистки оптических элементов. Одновременно отверствие 16 является пазом для установки контрольного светофильтра. В рабочем положении отверствия закрыты первым звеном рукоятки и защитным колпачком 17. Перфорированный отверствиями патрубок измерительного канала снабжен направляющим пазом 18 для установки пробозаборника.

6.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При эксплуатации прибора должны выполняться общие правила работы с электрическими установками напряжением до 36 В.

6.2. Необходимо предусматривать общие требования защиты от воздействия отработавших газов автотранспортных средств на органы дыхания оператора.

7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.

7.1. Установить источник питания в отсек питания, подключить батарею питания к разъему в соответствии с  нанесенной маркировкой полярности или подключить к клеммам питание прибора  разъем блока питания БП 220/9.

7.2. Привести оптический датчик в рабочее положение,  раздвинув телескопическую рукоятку до максимальной длины. Зафиксировать рукоятку  зажимной гайкой.

7.3. Собрать пробозаборник. Установить изогнутую трубку в отверстие корпуса пробозаборника в положении, перпендикулярном плоскости корпуса, и зафиксировать это положение винтом.

7.3. Подключить оптический датчик к приборному блоку через разъем.

7.4. Установить переключатель режима работы в положение  “текущее значение дымности” “~”.

7.5. Включить питание  приборного  блока  тумблером  ВКЛ.

7.6. Нажать кнопку индикации питания "(", проверить наличие питающих напряжений, при этом стрелка  показывающего прибора должна установиться в пределах  обозначенного  сектора шкалы.

7.7. Нажать кнопку коррекции нуля 0". Стрелка прибора должна установиться на отметку "0" шкалы, затем кнопку отпустить.

7.8. Для контроля работоспособности прибора провести проверку по контрольному светофильтру.

Отвернуть крышку оптического датчика 17. Установить контрольный светофильтр в специальное гнездо 15. Показания прибора должны соответствовать данным, указанным на фильтре в пределах (10%.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Подготовить КИД к работе согласно раздела 7.

8.1.1. Включить питание тумблером “ВКЛ” и прогреть КИД в течение трех  минут.

8.1.2. Проверить наличие питание нажатием кнопки “О”. При этом стрелка показывающего прибора должна установиться  в закрашенном секторе шкалы.

8.2. Для измерения дымности отработавших газов в режиме свободного ускорения двигателя установить переключатель “~/О”  в положение “О” ”режима регистрации пиковых значений”.

8.2.1. Приступить к измерениям дымности отработавших газов автомобиля в соответствии с ГОСТ 21393-75 (Приложение 1).

8.2.2. После каждой серии  измерений  дымности  выдержать паузу 30-60 секунд для естественной вентиляции  измерительного канала от остатков отработавших газов и произвести коррекцию нуля по п.7.7. Нажатие кнопки   коррекции нуля в присутствии отработавших газов в оптическом датчике не допускается.

8.3. Для измерения дымности отработавших газов в режиме максимальной частоты вращения вала двигателя установить переключатель режима измерений 7 в положение - измерение текущих значений “~”.

8.3.1. Приступить к измерениям дымности согласно Приложения 1.

8.4. При стационарных и продолжительных условиях измерения дымности целесообразно закреплять  пробоотборник на выхлопной трубе автомобиля. При этом контроль базового отсчета и коррекция нуля прибора    производится при отсоединении пробоотборника от выхлопной трубы автомобиля с выдержкой паузы 60 секунд и эвакуации остатков отработавших газов из измерительной камеры оптического датчика.

8.5. Для контроля правильности показаний КИД провести проверку по контрольному светофильтру.

8.5.1.Переключить тумблер режима измерений в положение текущих значений “~”.

8.5.2. Отвернуть крышку оптического датчика.

8.5.3. Выполнить коррекцию нуля по п.7.7. (нажать и отпустить кнопку 6 коррекции нуля "0").

8.5.4. Установить контрольный светофильтр в гнездо 15 оптического датчика, при этом показания КИД должны соответствовать данным по шкале Ко [м-1], нанесенным на светофильтре в пределах (10% при температуре  окружающего  воздуха 23(5°С.

8.6. После завершения измерений демонтировать пробозаборник с оптического датчика и мягкой ветошью очистить поверхности перфорированного патрубка оптического датчика и трубки пробозаборника от сажи.

Протереть поверхность светофильтра через специальное отверстие  оптического датчика ватным тампоном, навернутым на спичку или другой стержень диаметром 1-2 мм и длиной 50-80 мм. При этом применение воды, моющих средств или растворителей не допускается. Разрешается использование только спирто-эфирной смеси.

ВНИМАНИЕ! Влажный способ очистки и применение моющих средств не допускается.

8.7. Выключить питание тумблером “ВКЛ”. Сборку оптического датчика произвести в обратном порядке.

9. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Настоящий раздел устанавливает методы и средства  поверки приборов при выпуске из производства, находящихся в  эксплуатации, на хранении и выпускаемых из ремонта.

9.1. Периодичность поверки 12 месяцев.

9.2. Операции и средства поверки.

При проведении поверки должны  производиться  операции  и применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование операции | № пункта по поверке | Проведение операций при |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 9.4.1. | Да | Да |
| Опробование | 9.4.2. | Да | Да |
| Определение основной приведенной погрешности | 9.4.3. | Да | Да |

9.3. Средства поверки.

При проведении поверки применяются средства, указанные  в таблице 3. Допускается применять другие аналогичные меры  и измерительные приборы, обеспечивающие измерение  соответствующих параметров с требуемой точностью.

Таблица 3.

| Номер пункта раздела | Наименование образцового средства измерения или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования |
| --- | --- |
| 9.6.3. | Два светофильтра из набора образцовых светофильтров типа М 90.ХХ с коэффициентами пропускания в диапазоне 0.9-0.65 на длине волны 900 нм. Допустимая погрешность 0.5% Термометр лабораторный ртутный., погрешность (0.5(С, ГОСТ 215-73. |

9.4. Условия поверки и подготовка к ней.

9.4.1. Поверка прибора производится при нормальных условиях по ГОСТ 8.395-80 и напряжении источника питания  прибора 9(0,9 В.

9.5. Подготовка к поверке.

9.5.1. Отвернуть крышку 17 (рис2).

9.5.2. Выполнить подготовительные работы по пунктам 7.2-7.7.

9.6. Проведение поверки.

9.6.1. Внешний осмотр.

При внешнем осмотре устанавливается соответствие  прибора требованиям настоящего паспорта:

комплектность,

отсутствие видимых нарушений покрытий;

наличие и качество надписей;

соответствие номера прибора указанному  в  паспорте;

исправность соединительного кабеля оптического датчика.

9.6.2. Опробование.

Опробование работы прибора производится для оценки его исправности в следующей последовательности:

- проверить работоспособность прибора в режиме  коррекции нуля согласно п.7.7.

- проверить работоспособность в режиме измерения  текущих значений согласно п.7.8 по контрольному светофильтру.

9.6.3. Определение основной приведенной погрешности.

Основную приведенную погрешность определяют в  следующей последовательности:

- установить переключатель 7 режима измерений в положение "~".

- нажать кнопку 6 коррекция нуля "0", дождаться установки стрелки прибора на нулевую отметку шкалы и отпустить кнопку;

- установить образцовый светофильтр из набора  М.90.ХХ.ХХ в гнездо 15 оптического датчика;

- снять показания прибора пять раз с интервалом 15 секунд, каждый раз вынимая светофильтр из гнезда;

- повторить операции со вторым образцовым светофильтром.

Основную приведенную погрешность определяют по  формуле

_

К - Ко

о = ----------- х 100%

Кm

где:

Кm  -  значение  приведенного   коэффициента   поглощения, соответствущее верхнему пределу измерений, м-1;

К - среднеарифметическое значение  показаний  прибора  из пяти измерений, м-1;

Ко -  эквивалентное  значение  приведенного  коэффициента поглощения  образцового  светофильтра,  рассчитанное  по  формуле (9.2) для условий поверки, м-1.

Основная приведенная погрешность не должна превышать (2%.

273 + t

Ко = ------------  x LnT

373 х L

где:

t - температура отработавших газов, при поверке принимаемая равной температуре окружающего воздуха,°С;

L - фотометрическая база измерительного канала оптического датчика (L = 0,1 м);

T - пропускание образцового светофильтра для длины  волны 900 нм.

9.7. Оформление результатов поверки.

9.7.1. Положительные  результаты оформляются записью в паспорте, клеймением прибора в местах, исключающих  возможность свободного доступа внутрь прибора.

9.7.2. При отрицательных результатах поверки, поверителем гасится в паспорте на прибор запись о его предыдущей  поверке  и оттиск поверительного клейма на приборе.

9.8. Аттестация контрольного светофильтра.

9.8.1. Контрольный светофильтр, входящий в комплект поставки прибора предназначен для периодического контроля работоспособности прибора в процессе его эксплуатации.  Настоящий порядок устанавливает методику первичной и   периодической аттестации светофильтра. Аттестацию  контрольного светофильтра необходимо совмещать с первичной поверкой прибора.

Периодичность аттестации - 12 месяцев.

9.8.2. Операции и средства метрологической аттестации.

9.8.2.1. При проведении аттестации должны быть  выполнены операции и применяться средства, указанные в таблице 4.

Таблица 4.

| Номера пункта раздела | Наименование операции | Наименование средства поверки, основная характеристика |
| --- | --- | --- |
| 9.8.3.1. | Внешний осмотр | -”- |
| 9.8.3.2. | Определение коэффициента поглощения | Компактный измеритель дымности КИД-2; диапазон измерений, 1/м 0-5; основная погрешность 2% при доверительной вероятности Р=0.95 |

9.8.2.2. Применяемые средства поверки должны иметь действующие клейма и свидетельства об их поверке.

9.8.2.3. При проведении аттестации должны быть  соблюдены нормальные условия по ГОСТ 8.395-80.

9.8.2.4. Перед проведением аттестации контрольных светофильтров необходимо подготовить прибор к работе  согласно пунктов 7.1 - 7.7.

9.8.3. Проведение аттестации.

9.8.3.1. Произвести внешний осмотр контрольных светофильтров. При осмотре должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений;

- отсутствие на поверхности жирных пятен.

Стекла светофильтра должны быть чистыми на  просвет  и  в отраженном свете. Протирать стекло мягкой фланелью, при необходимости допускается смачивание фланели в спирто-эфирной смеси.

9.8.3.2. Для определения коэффициента поглощения контрольного светофильтра его необходимо установить в  гнездо 15 оптического датчика, при этом переключатель 7  режима измерений должен быть в положении "~". Определение   характеристики контрольного светофильтра производить не  менее трех раз с интервалом 15 секунд.

9.8.4. Действительное значение приведенного  коэффициента поглощения контрольного светофильтра занести  в  таблицу  поверки Приложения 2.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. В процессе эксплуатации прибора необходимо проводить профилактическое обслуживание.

10.2. Профилактическому обслуживанию подвергаются элементы оптического датчика.

10.3. Очистка элементов оптического датчика проводится не реже одного раза за смену 8 часов, а при интенсивной эксплуатации не реже двух раз за смену.

10.3.1. Привести оптический датчик в рабочее положение.

10.3.2. Отвернуть крышку датчика 17 и обнажить паз контрольного светофильтра 15 (рис.2).

10.3.3. Отвернуть первое звено телескопической рукоятки 11 от патрубка фотоприемника 9 и обнажить отверствие 16. При этом перфорированную трубку не вращать.

10.3.4. Очистить торцевые поверхности оптических элементов через отверстия 16, 15 ватным тампоном, навернутым на спичку или стержень размером 40-60 мм диаметром 1-2 мм.

10.3.3. Произвести сборку датчика в обратном порядке.

10.4. При проведении профилактических  работ следите за сохранением контакта монтажных проводников.

11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И

МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Внешние проявления неисправности | Вероятная причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Стрелка показывающего прибора не устанавливается на нулевую отметку | 1.Загрязнение оптических элементов или измерительного канала оптического датчика | 1.Очистить оптические элементы и канал по п.10. |
| 2.Стрелка показыва-ющего прибора зашкаливает | 2. Отсутствие контакта в разъеме подключения оптического датчика к приборному блоку. Обрыв отдельных проводников. | 2.Востановить контакт. Восстановить проводники кабеля. |
| 3. При контроле правильности показаний по контрольному светофильтру, показания превышают значения, указанное в паспорте, повышенная нестабильность показаний | 3. Загрязнение оптических элементов. Недостаточное напряжение питания. Механическое смещение стрелки от нулевой отметки шкалы показывающего прибора. | 3.Очистить оптические элементы п.10. Проверить напряжение питания. Заменить источник питания .Провести механическую коррекцию нуля показывающего прибора при отключенном питании и горизонтальном положении приборного блока. |

12. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

12.1. Условия  хранения  прибора  должны  соответствовать условиям I (Л) по ГОСТ 15150-69.

12.2. Консервация прибора производится по ГОСТ 9.014-79 для изделий группы 111-1, вариант защиты ВЗ-10,  обеспечивающий условия хранения и транспортирования.

12.3. Срок хранения без переконсервации 6 месяцев. По окончании срока хранения изделие подлежит переконсервации  в зависимости от условий хранения.

12.4. Вариант упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014-78.

12.5. Содержание драгоценных металлов, г:

золото - 0,13648

серебро - 0,7428

палладий - 0,011

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Компактный измеритель дымности КИД

Заводской номер _____________________________________

соответствует технической документации и  признан  годным для эксплуатации ______________________________________

Дата выпуска_________________

Руководитель предприятия

М.П.

Начальник ОТК

Примечание: Форму заполняет предприятие-изготовитель.

14.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ 4215-003-21298618-96 (ТУ-48-0197662-25-90) и конструкторской документации при    соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

14.2. Гарантийный срок службы устанавливается 12  месяцев со дня продажи.

14.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет прибор и его части по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт изделия в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем с оплатой  стоимости работ потребителем.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Компактный измеритель дымности КИД

Заводской номер _____________________________________

подвергнут на _____________________________консервации

наименование предприятия

согласно требованиям паспорта на изделие.

Дата консервации____________________________________

Срок консервации____________________________________

Консервацию произвел _______________________________

Изделие после консервации принял_____________________

ПРИМЕЧАНИЕ:Форму заполняет предприятие- изготовитель.

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Компактный измеритель дымности КИД

Заводской номер ____________________________________

упаковано    согласно    требованиям,     предусмотренным

конструкторской документацией.

Дата упаковки ______________________________________

Упаковку произвел ___________________________________

Изделие после упаковки принял _______________________

ПРИМЕЧАНИЕ: Форму заполняет предприятие-изготовитель.

КАРТОЧКА УЧЕТА ДЫМНОСТИ

Наименование  предприятия___________________________

Модель автомобиля_______________________Гос. №______

|  |  | Результат измерений |
| --- | --- | --- |
| Дата | Причина измерений дымности | Режим свободного ускорения | Режим мак-симальной частоты вращения |
|  |  | 1: 2: 3: 4: среднее ариф-метическое |  |

Подпись проверяющего______________________

Приложение 2

Таблица поверки  дымомера

и аттестации контрольного светофильтра

| № прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

| № светофильтра | Дата поверки | Коэффициент поглощения, 1/м | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компактный измеритель дымности КИД-2

заводсксой №________________________________________

Дата выпуска________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя___________

Адрес для предъявления претензий по качеству:

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МЕТА"

ТАЛОН N_______

на гарантийный ремонт

компактного измерителя дымности КИД-2

заводской N________________________________________

Владелец и его адрес_________________________________

_____________________________________________________

_____________________подпись_________________________

Выполнена работа по устранению неисправностей

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Механик_________________  Владелец__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИЗМЕРЕНИЕ ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

1. Порядок контроля дымности отработавших  газов  дизелей установлен согласно ГОСТ 21393-75.

2. Дымность отработавших газов автомобилей с дизелями  не должна превышать предельно допустимых норм согласно таблицы 1.

Таблица 1.

Предельно допустимые нормы дымности отработавших газов

| Модель автомобиля | Дымность для режимов, К/% |
| --- | --- |
|  | ускорение свободное | максимальная частота |
| КАМАЗ, БЕЛАЗ, КРАЗ и др. | 1,19м-1 / 40% | 0,38м-1 / 15% |
| МАЗ, КРАЗ, БЕЛАЗ и др. с надувом | 1,61м-1 / 50% | 0,38м-1 / 15% |

ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе - значение дымности в  единицах коэффициента поглощения (непрозрачности), в   знаменателе - дымность в процентах ослабления излучения.

3. Порядок измерения дымности.

3.1. Убедитесь в исправности выпускной системы автомобиля путем визуального осмотра.

3.2. Прогреть двигатель до температуры, рекомендуемой заводом-изготовителем.

3.3. Установить в нейтральное положение  рычаг  механизма переключателя передач и включить сцепление.

3.4. Подготовить дымомер согласно раздела 7.

3.5. Установить минимальную частоту вращения вала двигателя.

3.6. Для измерения дымности отработавших газов в режиме свободного ускорения переключите прибор в пиковый режим.

Введите трубку пробозаборника в выпускную систему автомобиля на глубину прямолинейного участка. При этом оптический датчик дымомера должен быть расположен   перпендикулярно  потоку отработавших газов. Быстро, но не резко нажать  до  упора  педаль подачи топлива,  увеличив  тем  самым обороты до максимального значения. Считать установившееся показание КИД и нажать кнопку сброс О.

Цикл произвести 10 раз с интервалом 30-60 секунд, причем за результат измерений принимаются показания  прибора при последних ускорениях двигателя, как среднее   арифметическое единичных измерений. С целью продления  срока  службы  дымомера оптический датчик следует вносить в поток отработавших газов при последних четырех циклах (ускорениях двигателя).

3.7. Измерения дымности  в  режиме  максимальной  частоты вращения вала двигателя проводятся сразу же после  измерений  в режиме свободного ускорения.

Переключите прибор в режим текущих значений. Педаль подачи топлива нажать до упора и через 15 секунд  ввести  в  поток  отработавших газов оптический датчик. За результат измерений принимать среднее значение определенное  по  крайним  показаниям,   обусловленным колебаниями стрелки показывающего прибора.

3.8. Результаты измерений дымности заполняются в карточку  учета, рекомендованную ГОСТ 21393-75.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Т А Б Л И Ц А

СООТНОШЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ  ДЫМНОСТИ: ПОКАЗАТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ [%], КООЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ [1/М] И МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ САЖИ [г/м3]

| Показа тель ослабле ния % | Коэффи циент поглощения 1/м | Массовая концентация г/м3 | Показа тель ослабления % | Коэффи циент поглоще ния 1/м | Массовая концнтра ция г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,80 | 0,033 0,038 0,042 0,047 0,052 0,057 0,062 0,066 0,071 0,076 0,081 0,086 0,091 0,096 0,101 0,106 0,111 0,117 0,122 0,127 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 0,83 0,86 0,90 0,93 0,97 1,00 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,39 1,43 1,48 1,52 1,57 | 0,133 0,138 0,144 0,150 0,156 0,162 0,168 0,174 0,181 0,187 0,193 0,199 0,206 0,213 0,220 0,227 0,234 0,241 0,248 0,256 |

1.1. Открыть крышку батарейного отсека, расположенного на задней панели приборного блока.

1.2. Подключить батарею “Корунд” к разъему питания в соответствии с конструкцией и указанной полярностью.

1.3. Закрыть крышку батарейного отсека.

2. Собрать пробоотборное устройство. Установить изогнутую трубку пробоотборника в отверстие кожуха и зафиксировать ее в нужном положении винтом.

3. Установить пробоотборное устройство на оптический датчик дымомера симметрично относительно перфарации до упора в пазы кожуха, при этом следите за совмещением паза в центральной части датчика и направляющей планки кожуха пробоотборника.

4.1. Подключить кабель оптического датчика к приборному блоку.

4.2. Включить тумблером питание прибора.

4.3. Проверить наличие питания, нажатием на кнопку О. При нормальном состоянии батареи питания стрелка должна установиться в закрашенном секторе шкалы.

4.4. Выполнить корректировку “нуля” нажатием кнопки “0” до установления стрелки  на “0” шкалы.

5. Ввести изогнутую трубку пробоотборника в выхлопную трубу автомобиля и измерить дымность по указаниям ГОСТ (см.приложение 1) в режиме ускорения двигателя и в режиме максимального числа оборотов.

6. Контроль правильности показаний по светофильтру.

Предварительно включить прибор, установить “0” шкалы и переключить прибор в режим непрерывных измерений “  “. Отвернуть крышку оптического датчика. Установить контрольный светофильтр в специальное гнездо на датчике. Показания прибора должны соответствовать данным, указанным на фильтре в пределах +-10%.